气瓶按气体危害特性分类及管理要求

一、分类依据

根据国家标准《化学品分类和标签规范》（GB 30000系列）及气瓶内盛装气体的主要危险特性，将常用气瓶分为以下五类：

二、分类明细

第一类：易燃气体

- 特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。

- 典型气体：氢气（H₂）、乙炔（C₂H₂）、甲烷（CH₄）、丙烷、一氧化碳（CO）、液化石油气等。

- 管理要求：

  - 储存于阴凉通风的专用库房，远离火种、热源。

  - 库温不宜超过30℃，与氧化剂、卤素等分开存放。

  - 必须安装可燃气体泄漏报警装置。

  - 使用防爆工具和设备，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

  - 储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的灭火材料（如干粉、二氧化碳灭火器）。

第二类：氧化性气体（助燃气体）

- 特性：本身不燃，但能强烈助燃，与可燃物接触易引发燃烧或爆炸。

- 典型气体：氧气（O₂）、一氧化二氮（笑气，N₂O）、氯气（Cl₂，兼具毒性）等。

- 管理要求：

  - 严禁与易燃气体、油脂、还原剂等混储混运。

  - 操作设备和工具必须严格禁油。

  - 储存区应远离易燃物和火源。

  - 氧气瓶阀门和减压阀不得沾有油脂。

第三类：有毒气体

- 特性：吸入后对人体健康造成严重危害，甚至致命。

- 典型气体：

  - 高毒：氯气（Cl₂）、氨气（NH₃）、光气（COCl₂）、氰化氢（HCN）、磷化氢（PH₃）等。

  - 一般毒性：一氧化碳（CO，兼具易燃性）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NOx）等。

- 管理要求：

  - 必须储存在专用、阴凉、通风的毒气柜或隔离库房，实行双人双锁管理。

  - 库房应配备负压通风系统和有毒气体泄漏监测报警装置。

  - 操作必须在通风橱或密闭系统中进行，并佩戴专用防毒面具或供气式呼吸器。

  - 配备相应的解毒剂和应急洗消设备。

  - 建立严格的领用、使用、归还登记制度。

第四类：腐蚀性气体

- 特性：能灼伤人体组织，并对金属等材料造成损坏。

- 典型气体：氯化氢（HCl）、氟化氢（HF）、氨气（NH₃，兼具毒性）、硫化氢（H₂S，兼具毒性和易燃性）等。

- 管理要求：

  - 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，避免阳光直射。

  - 与碱类、活性金属粉末、可燃材料分开存放。

  - 操作人员必须佩戴防腐蚀护目镜、面罩、防化服和耐腐蚀手套。

  - 使用耐腐蚀的管路和减压阀。

  - 泄漏时，根据气体酸碱性，使用中和剂（如碱液吸收酸性气体）谨慎处理。

第五类：惰性气体及低温液化气体

- 特性：

  - 惰性气体：化学性质稳定，不燃，但高浓度时有窒息风险。

  - 低温液化气体：极低温，汽化时体积急剧膨胀。

- 典型气体：

  - 惰性气体：氮气（N₂）、氩气（Ar）、氦气（He）等。

  - 低温液化气体：液氮（LN₂）、液氩（LAr）、液体二氧化碳（LCO₂）、干冰（固态CO₂）等。

- 管理要求：

  - 窒息风险防控：储存和使用场所必须通风良好，有限空间作业前检测氧含量。

  - 低温伤害防控：操作低温液体必须佩戴防冻手套、护目镜和防护面罩，避免皮肤直接接触。

  - 压力风险防控：低温杜瓦罐排气管必须畅通，禁止密封，防止压力积聚爆炸。

  - 液氮等低温介质应使用专用容器储存，轻拿轻放，避免剧烈震动。

三、混合特性气体的分类原则

许多气体具有多重危害特性，分类和管理时应以其最主要、最危险的特征为依据，并兼顾所有特性。

- 示例1：一氧化碳（CO） → 主要危险为剧毒，同时具有易燃性。应按有毒气体管理，并采取防火防爆措施。

- 示例2：氨气（NH₃） → 主要危险为毒性和腐蚀性，同时具有可燃性。应按有毒腐蚀性气体管理，并注意防火。

- 示例3：硫化氢（H₂S） → 剧毒、易燃、具腐蚀性。应按剧毒气体最高标准管理，并全面防范三种风险。

四、储存分区与标识要求

- 分区储存：不同类别的气瓶必须分库或分区隔离存放，间隔距离应符合国家标准（如易燃与助燃气瓶间距不小于5米）。

- 清晰标识：气瓶本身及储存区域应有符合GB 2894和GB 15258的安全标志牌，明确标识气体名称和主要危险（如“易燃”、“有毒”、“腐蚀”）。

- 信息台账：建立气瓶动态管理台账，记录气瓶编号、气体种类、入库日期、状态、使用人等信息